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	1. [bookmark: _Toc224855917][bookmark: _Toc235623135]APROVAÇÕES



As assinaturas abaixo identificam os responsáveis pela elaboração, revisão e aprovação deste protocolo, demonstrando plena concordância com seu conteúdo. Além disso, constituem ato formal de comprometimento e de garantia da qualidade dos ensaios aqui descritos.

	Elaboração: 
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_____________________________________________________
FABÍOLA SPIGARIOL – ANALISTA DE QUALIDADE

	Revisão:
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____________________________________________________
MICHAEL CARELI DA SILVA – ENGENHEIRO ESPECIALISTA

	Aprovação:
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_____________________________________________________
DANILO DE SOUZA MELO – DIRETOR TÉCNICO












	2. [bookmark: _Toc171603791][bookmark: _Toc201657114][bookmark: _Toc201658895][bookmark: _Toc224855918][bookmark: _Toc235623136]INTRODUÇÃO


Este protocolo foi elaborado para ser utilizado por indivíduos treinados, responsáveis por executar e revisar o conteúdo descrito nele, que verificará se o software opera segundo suas especificações.
Dentro da indústria farmacêutica, alimentícia, laboratórios de prestação de serviços, entre outros, muitos equipamentos de laboratório, instrumentos, e sistemas analíticos computadorizados são utilizados. Estes sistemas são usados para a aquisição de dados e assegurar que os produtos estão adequados para os seus propósitos. Com o crescimento, a sofisticação e a automatização de instrumentos analíticos, há uma crescente demanda para qualificação desses sistemas a fim de assegurar a confiabilidade dos seus dados.
Quando todos os procedimentos são executados e todos os itens são aprovados na inspeção, isto garante que o sistema vai operar de acordo com as condições para a qual foi designado.
Este protocolo exige três tipos de pessoas:
· QPACK, especialista - Pessoa treinada e qualificada (como definido pela BPF e BPL e os órgãos reguladores) para executar os procedimentos de QUALIFICAÇÃO desta documentação;

· QPACK, revisor - Pessoa treinada e qualificada (como definido pela BPF e BPL e os órgãos reguladores) para revisar e aprovar os testes realizados pelo especialista;

· CONTRATANTE, um responsável treinado e qualificado (como definido pela BPF e BPL e os órgãos reguladores) para conferir e aprovar todos os testes realizados neste protocolo.

	3. [bookmark: _Toc171603792][bookmark: _Toc201657115][bookmark: _Toc201658896][bookmark: _Toc224855919][bookmark: _Toc235623137]OBJETIVO


O objetivo deste protocolo é orientar sobre a estrutura, conceito e processo de QUALIFICAÇÃO para o software ChromNav, seguindo os procedimentos de qualidade da QPACK.
	4. [bookmark: _Toc171603793][bookmark: _Toc201657116][bookmark: _Toc201658897][bookmark: _Toc224855920][bookmark: _Toc235623138]SIGLAS E DEFINIÇÕES


	
	ABREVIAÇÃO
	DESCRIÇÃO

	ASTM
	American Society for Testing and Materials

	BPF
	Boas Práticas de Fabricação

	BPL
	Boas Práticas de Laboratório

	CFR
	Code of Federal Regulations

	EP
	European Pharmacopeia

	HTML
	Hypertext Markup Language

	CN
	Chromnav

	JP
	Japanese Pharmacopeia

	LAN
	Local Area Network

	N/A
	Não Aplicável

	POP
	Procedimento Operacional Padrão

	USP
	United States Pharmacopeia



	5. [bookmark: _Toc201657117][bookmark: _Toc201658898][bookmark: _Toc224855921][bookmark: _Toc235623139]MODELO DE QUALIFICAÇÃO


A documentação de QUALIFICAÇÃO da QPACK baseia-se no modelo indicado na tabela abaixo. 
Os princípios básicos de recomendações para QUALIFICAÇÃO estão de acordo com as diretrizes BPF e BPL atualmente aplicáveis. É recomendado a empresa CONTRATANTE realizar estas atividades de qualificação para todas as unidades instaladas no laboratório.
	

	Requerimentos
	Verificação

	

	Durante o desenvolvimento do instrumento, todos os requerimentos devem ser atendidos.
	QD (Qualificação de Designer) - FABRICANTE

	O sistema deve ser fabricado e testado de acordo com as especificações.
	Protocolo de Aceitação Interna - FABRICANTE

	O sistema deve ser instalado de acordo com as especificações do fabricante.
	QI (Qualificação de Instalação) - Empresa CONTRATADA, quando contratado

	Versão de firmware, ajustes e configurações são documentadas.
	Logbook de Registro de Atividades - Empresa CONTRATANTE / Empresa CONTRATADA

	O sistema cumpre os critérios de aceitação especificados.
	QO (Qualificação Operacional) - Empresa CONTRATADA

	O usuário deverá ser treinado.
	Documentação de Treinamento - Empresa CONTRATADA

	Documentos escritos para o bom funcionamento devem estar presentes.
	Instruções de Operação - Empresa CONTRATANTE

	Execução de uma leitura de amostra da empresa CONTRATANTE de um método validado, para avaliação dos parâmetros de System Suitability.
	QD (Qualificação de Desempenho) - Empresa CONTRATANTE




	

	6. [bookmark: _Toc171603794][bookmark: _Toc201657118][bookmark: _Toc201658899][bookmark: _Toc224855922][bookmark: _Toc235623140]
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO


Os parâmetros estabelecidos neste protocolo foram definidos com base nas edições atuais da USP, EP, JP e ASTM, que servem como base para a aceitação da QUALIFICAÇÃO.
Caso haja necessidade de mudança para qualquer teste ou limite diferente dos propostos neste protocolo, a alteração deverá ser solicitada ao especialista antes do início do serviço. A QPACK reserva-se o direito de garantir a conformidade apenas com a variância originalmente proposta nos testes. As personalizações de limites dos testes podem sujeitar o sistema a limites que excedem o intervalo operacional típico. Estas alterações serão aplicadas ao protocolo, porém, com uma notificação que irá refletir esta situação.
No caso de uma reprovação do teste, os resultados fora de especificação deverão ser anexados neste protocolo, além da entrada de uma justificativa do especialista indicando as causas da reprovação no documento Ordem de Serviço, e se existe a necessidade de uma ação corretiva. 
Estas informações serão associadas e disponibilizadas ao cliente para rastreabilidade do processo no site: cliente.qpack.com.br
Obs.: A QPACK não será responsável por falhas de teste para limites com faixa mais estreita (mais exigentes ou desafiadores) do que os valores recomendados.

	7. [bookmark: _Toc171603795][bookmark: _Toc201657119][bookmark: _Toc201658900][bookmark: _Toc224855923][bookmark: _Toc235623141]TESTES ADICIONAIS


Testes adicionais que não são considerados parte da programação necessária para a conclusão do serviço contratado, deverão ser avaliados, e se for compatível com os padrões e documentos, serão cobrados os custos adicionais ao serviço inicialmente contratado.

	8. [bookmark: _Toc171603796][bookmark: _Toc201657120][bookmark: _Toc201658901][bookmark: _Toc224855924][bookmark: _Toc235623142]DIREITOS RESERVADOS


Este protocolo, desenvolvido por meio do Núcleo de Suporte Técnico da QPack, é totalmente protegido por direitos autorais e não pode ser utilizado ou reproduzido sem a concordância e autorização prévia dos detentores dos direitos.
As informações e procedimentos contidos neste protocolo estão sujeitas a mudanças sem notificação prévia, estando relacionadas especialmente com as definições dos órgãos competentes, não cabendo assim, nenhum tipo de responsabilidade para a QPack.

	9. [bookmark: _Toc171603797][bookmark: _Toc201657121][bookmark: _Toc201658902][bookmark: _Toc224855925][bookmark: _Toc235623143] RESPONSABILIDADES



A QUALIFICAÇÃO deste software será realizada levando-se em consideração as condições externas as quais podem afetar o desempenho do software. Assim sendo, não nos responsabilizamos por eventuais mudanças que venham a ocorrer nestas condições de instalação após a execução do serviço.

	9.1. [bookmark: _Toc171603798][bookmark: _Toc201657122][bookmark: _Toc201658903][bookmark: _Toc224855926][bookmark: _Toc235623144]CONTRATANTE


· Aprovar os parâmetros e limites estipulados neste protocolo, antes da execução da QUALIFICAÇÃO do instrumento;
· A empresa CONTRATANTE se responsabiliza em prover boas condições para a realização do serviço, tais como temperatura controlada, rede elétrica estabilizada, espaço físico suficiente para realização do serviço;
· Conferir a etiqueta de QUALIFICAÇÃO do software que será entregue no dia do encerramento do serviço;
· Conferir e assinar a Ordem de Serviço em formato eletrônico, do trabalho realizado;
· A empresa CONTRATANTE se responsabiliza por conferir e aprovar todo o protocolo entregue, aceitando assim, a QUALIFICAÇÃO do software fornecida pela QPack.

	9.2. [bookmark: _Toc201658904][bookmark: _Toc224855927][bookmark: _Toc235623145]QPACK


· Enviar um especialista treinado e qualificado para executar todos os procedimentos de QUALIFICAÇÃO;
· Preencher a Ordem de Serviço com desvios e recomendações para resolução de problemas quando aplicável;
· Fornecer o certificado de QUALIFICAÇÃO;
· Entregar para contratante todo protocolo pertinente à execução do serviço, e relatório final de QUALIFICAÇÃO.

	10. [bookmark: _Toc201657124][bookmark: _Toc201658905][bookmark: _Toc224855928][bookmark: _Toc235623146]ABRANGÊNCIA


Este documento especifica os testes de QUALIFICAÇÃO do ChromNav, com a finalidade de verificar a instalação adequada e operação sob todas as condições de operação previstas. O ChromNav coleta e armazena os dados de cromatografia analisados. No âmbito deste protocolo as atividades e tarefas devem ser realizadas durante todo o processo de QUALIFICAÇÃO.

	11. [bookmark: _Toc201657125][bookmark: _Toc201658906][bookmark: _Toc224855929][bookmark: _Toc235623147]PRÉ-REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO


Para completar o procedimento de QUALIFICAÇÃO mencionados neste protocolo, é necessário certificar-se de ter os itens abaixo disponíveis para consulta:
· A especificação completa do software a ser qualificado;
· Configuração do software de controle e aquisição de dados;
· Os manuais de operação do software.

	12. [bookmark: _Toc171603800][bookmark: _Toc201657126][bookmark: _Toc201658907][bookmark: _Toc224855930][bookmark: _Toc235623148]PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS


O especialista e o revisor devem usar as seguintes diretrizes para o preenchimento do protocolo:
· Todos os itens dos formulários devem ser preenchidos (exceto o campo comentários que é opcional);
· As colunas de resultado devem ser preenchidas exclusivamente com: “APROVADO”, “REPROVADO” ou “N/A”;
· Quando o valor ou campo não for aplicável ao modelo do software, ou a função testada for inexistente, o campo deve ser riscado com uma linha diagonal da esquerda superior para a direita inferior. Caso a tabela tenha mais de quatro campos não aplicáveis, utilize a linha diagonal em todos eles. Se houver quatro ou menos campos não aplicáveis, preencha-os com “N/A”;
· Todas as datas deverão ser preenchidas no formato DD/MM/AAAA;
· Qualquer desvio a partir de um procedimento definido no protocolo e/ou resultados obtidos onde medidas corretivas forem necessárias, estas devem ser documentados no adendo “LISTA DE DESVIOS”, o responsável pelo instrumento tem que dar aprovação documentada com seu aceite para qualquer adequação ou divergência no protocolo antes das assinaturas de aprovações finais. O teste em questão deverá ser novamente executado e anexado ao protocolo numerando a página conforme a página do teste que falhou, seguido de letras em ordem alfabética (ex.: página 12A, página 12B etc.);
· Todos os resultados e demais evidências devem ser anexados ao término de cada teste. Além disso, os relatórios e certificados de treinamento deverão ser incluídos ao final deste protocolo e entregues à contratante.

	13. [bookmark: _Toc201657127][bookmark: _Toc201658908][bookmark: _Toc224855931][bookmark: _Toc235623149]METODOLOGIA


Os testes dentro deste protocolo foram desenvolvidos para verificar se todos os aspectos importantes da instalação e operação do software ChromNav confere com os requisitos estabelecidos pelo fabricante.
Além disso, registros críticos, procedimentos, informações sobre manutenção, POP’s, e software de backup serão verificados para assegurar o bom funcionamento do processo do sistema instalado.
Para cada instalação e testes operacionais verificadas neste protocolo, uma folha de rosto é fornecido para definir o objetivo do teste, o procedimento e os critérios de aceitação. Depois de cada folha de rosto vêm as folhas de dados que descrevem as informações que deverão ser verificadas e documentadas. A informação registada sobre as folhas de dados combinada com documentação de teste, proporciona um método pelo qual podem ser verificados os critérios de aceitação do teste.

	14. [bookmark: _Toc171603801][bookmark: _Toc201657128][bookmark: _Toc201658909][bookmark: _Toc224855932][bookmark: _Toc235623150]DESCRIÇÃO DO SISTEMA


O ChromNav coleta os dados de cromatografia e os usuários podem utilizar com segurança o acesso de informações em tempo real.
O acesso ao software é controlado através da conta de um usuário com senha. Dentro do ChromNav, o acesso às funcionalidades é controlado através de funções atribuídas pelo administrador do sistema a cada usuário. Todas as atividades são registradas em um banco de dados seguro onde todas as entradas da trilha de auditoria não são editáveis e não podem ser excluídos.

	15. [bookmark: _Toc171603803][bookmark: _Toc201657131][bookmark: _Toc201658912][bookmark: _Toc224855933][bookmark: _Toc235623151]FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO


Será utilizada uma etiqueta de identificação para o software, que deverá ser totalmente preenchida, obedecendo os procedimentos abaixo mencionados:
· Deverá ser preenchido o NÚMERO DO CERTIFICADO;
· O MODELO do software;
· NÚMERO DE SÉRIE do software ou TAG;
· Quem executou o serviço;
· Tipo de serviço realizado;
· A data atual da conclusão no formato DD/MM/AAAA;
· Para o campo PRÓXIMA DATA consulte o responsável do laboratório contratante, pois cada CONTRATADA tem um cronograma definido que estipula a periodicidade dos serviços de qualificação.

	[image: P276C1T20#yIS1]
	Atenção: O local de colagem da etiqueta deverá ser de fácil visualização, e colada preferencialmente no módulo definido pelo cliente.




	16. [bookmark: _Toc171603811][bookmark: _Toc201657138][bookmark: _Toc201658919][bookmark: _Toc224855934][bookmark: _Toc235623152]REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS


Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos.
Norma ABNT NBR ISO 17025:2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ASTM – American Society for Testing and Material, Vol. 03.06.
VAM – Valid Analytical Measurement. 
CVG – Calibration and Validation Group.
EP – European Pharmacopeia, Edition 8.0.
European Directorate for the Quality or Medicines & HealthCare – OMCL Network of the Council of Europe.
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade / Bioequivalência. Volume II – Módulo 3: Instrumentação Analítica <6.3.2> Qualificação de Operação.
BPL – Boas Práticas de Laboratório. 
BPF – Boas Práticas de Fabricação.
FDA “Code of Federal Regulations”, 21 CFR – Part’s 210 and 211, Data: 28 de Março de 1979, Revisão: Abril de 1997. 
FDA “Code of Federal Regulations”, 21 CFR – Part’s 11 ”Electronic Records and Electronic Signatures”, Data: 20 de Agosto de 1997.
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	17. [bookmark: _Toc224855935][bookmark: _Toc235623153]
IDENTIFICAÇÕES



	


	17.1. [bookmark: _Toc201657140][bookmark: _Toc201658921][bookmark: _Toc224855936][bookmark: _Toc235623154]IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE


	

	EMPRESA:


	


	ENDEREÇO:


	


	CONTATO DO DEPARTAMENTO:
	



	


	17.2. [bookmark: _Toc201657141][bookmark: _Toc201658922][bookmark: _Toc206771773][bookmark: _Toc224855937][bookmark: _Toc235623155]IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA


	

	ESPECIALISTA:
	

	FUNÇÃO:
	

	EMPRESA CONTRATADA:
	



	


	17.3. [bookmark: _Toc201657142][bookmark: _Toc201658923][bookmark: _Toc224855938][bookmark: _Toc235623156]IDENTIFICAÇÃO DO REVISOR


	

	REVISOR:
	FABÍOLA SPIGARIOL

	FUNÇÃO:
	ANALISTA DE QUALIDADE

	EMPRESA CONTRATADA:
	QPACK SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA



	


	17.4. [bookmark: _Toc201657143][bookmark: _Toc201658924][bookmark: _Toc224855939][bookmark: _Toc235623157]IDENTIFICAÇÃO DO SOFTWARE


	

	SOFTWARE:
	

	VERSÃO/ FIRMWARE:
	

	Nº DA LICENÇA:
	

	FABRICANTE:
	

	LOCAL INSTALADO:
	






	18. [bookmark: _Toc224855940][bookmark: _Toc235623158]VERIFICAÇÃO DO HARDWARE


	
[bookmark: _Toc215050868][bookmark: _Toc224855941][bookmark: _Toc235606063][bookmark: _Toc235607591][bookmark: _Toc235623159]Objetivo: Documentar, conforme o caso, sobre a identificação da licença para o hardware instalado controlado pelo ChromNav (como, fabricante, número do modelo e número de série). Verificar se o hardware do sistema está instalado e configurado de acordo com as exigências do fabricante


	
[bookmark: _Toc215050869][bookmark: _Toc224855942][bookmark: _Toc235606064][bookmark: _Toc235607592][bookmark: _Toc235623160]Procedimento:

· Verificar se todas as informações da licença, tais como fabricante, número do modelo e número de série, estão corretos como listado nas folhas de dados. 
· Documentar, conforme o caso, para todos os outros aspectos das licenças relacionados nas folhas de dados para o hardware do sistema.
· Verificar se o hardware instalado está configurado de acordo com todas as exigências do fabricante.



	


	[bookmark: _Toc215050870][bookmark: _Toc224855943][bookmark: _Toc235606065][bookmark: _Toc235607593][bookmark: _Toc235623161]Item Verificado
	[bookmark: _Toc224855944][bookmark: _Toc235606066][bookmark: _Toc235607594][bookmark: _Toc235623162]Fabricante / Modelo
	[bookmark: _Toc215050872]Número de Série / TAG de Serviço
	[bookmark: _Toc224855945][bookmark: _Toc235606067][bookmark: _Toc235607595][bookmark: _Toc235623163]Resultado

	[bookmark: _Toc224855946][bookmark: _Toc235606068][bookmark: _Toc235607596][bookmark: _Toc235623164]Computador do ChromNav
	
	
	

	[bookmark: _Toc224855950][bookmark: _Toc235606069][bookmark: _Toc235607597][bookmark: _Toc235623165]Sistema Operacional
	
	
	

	Processador
[bookmark: _Toc224855954][bookmark: _Toc235606070][bookmark: _Toc235607598][bookmark: _Toc235623166](Recomendado maior que 1.0GHz)
	
	
	

	[bookmark: _Toc224855958][bookmark: _Toc235606071][bookmark: _Toc235607599][bookmark: _Toc235623167]RAM - 2GB ou maior
	
	
	

	[bookmark: _Toc224855962][bookmark: _Toc235606072][bookmark: _Toc235607600][bookmark: _Toc235623168]Mínimo de 50GB de espaço livre no HD
	
	
	

	

	
[bookmark: _Toc215050881][bookmark: _Toc235606073][bookmark: _Toc235607601][bookmark: _Toc235623169][bookmark: _Toc224855966]Comentários: 



	[bookmark: _Toc215050882][bookmark: _Toc235606074][bookmark: _Toc235607602][bookmark: _Toc235623170][bookmark: _Toc224855967]Especialista: 



	19. [bookmark: _Toc224855968][bookmark: _Toc235623171]ANÁLISE DO SOFTWARE


	
[bookmark: _Toc224855969][bookmark: _Toc235606076][bookmark: _Toc235607604][bookmark: _Toc235623172]Objetivo: Verificar que a versão instalada do software ChromNav é idêntica à versão mantida como cópia de segurança (backup). Verificar se o software instalado está instalado de acordo com as especificações do fabricante.


	
[bookmark: _Toc224855970][bookmark: _Toc235606077][bookmark: _Toc235607605][bookmark: _Toc235623173]Procedimento:

· Faça uma inspeção visual da instalação do software ChromNav. 
· Indicar o método utilizado para verificar se o software é feito por inspeção visual, auditoria, utilitário de software (se usado, gravar o utilitário), assinado e datado, ou outro.
· Registre todos os resultados, se necessário, no local apropriado nas folhas de dados. Se mais de uma folha de dados é necessária, registrar os resultados em cópias da folha de dados original.



	


	[bookmark: _Toc224855971][bookmark: _Toc235606078][bookmark: _Toc235607606][bookmark: _Toc235623174]Item Verificado
	[bookmark: _Toc224855972][bookmark: _Toc235606079][bookmark: _Toc235607607][bookmark: _Toc235623175]Fabricante
	Versão Atual
	[bookmark: _Toc224855973][bookmark: _Toc235606080][bookmark: _Toc235607608][bookmark: _Toc235623176]Resultado

	[bookmark: _Toc224855974][bookmark: _Toc235606081][bookmark: _Toc235607609][bookmark: _Toc235623177]ChromNav
	
	
	

	[bookmark: _Toc224855978][bookmark: _Toc235606082][bookmark: _Toc235607610][bookmark: _Toc235623178]Sistema Operacional
	
	
	

	

	
[bookmark: _Toc235606083][bookmark: _Toc235607611][bookmark: _Toc235623179][bookmark: _Toc224855982]Comentários: 



	[bookmark: _Toc224855983][bookmark: _Toc235606084][bookmark: _Toc235607612][bookmark: _Toc235623180]Especialista:





	20. [bookmark: _Toc224855984][bookmark: _Toc235623181]SISTEMA DE INSPEÇÃO GERAL


	
[bookmark: _Toc224855985][bookmark: _Toc235606086][bookmark: _Toc235607614][bookmark: _Toc235623182]Objetivo: Estabelecer e padronizar o procedimento a ser seguido na realização de uma inspeção geral do software ChromNav.


	
[bookmark: _Toc224855986][bookmark: _Toc235606087][bookmark: _Toc235607615][bookmark: _Toc235623183]Procedimento:

· Fazer uma inspeção visual do software ChromNav. Verifique se a instalação está em conformidade com os critérios especificados. A verificação deve ser feita através de inspeção visual da instalação física.



	


	[bookmark: _Toc224855987][bookmark: _Toc235606088][bookmark: _Toc235607616][bookmark: _Toc235623184]Item Verificado
	[bookmark: _Toc224855988][bookmark: _Toc235606089][bookmark: _Toc235607617][bookmark: _Toc235623185]Critério
	Observação
	[bookmark: _Toc224855989][bookmark: _Toc235606090][bookmark: _Toc235607618][bookmark: _Toc235623186]Resultado

	[bookmark: _Toc224855990][bookmark: _Toc235606091][bookmark: _Toc235607619][bookmark: _Toc235623187]Limpeza geral da área do gabinete do servidor
	[bookmark: _Toc224855991][bookmark: _Toc235606092][bookmark: _Toc235607620][bookmark: _Toc235623188]Área limpa e livre de poeira
	
	

	[bookmark: _Toc224855994][bookmark: _Toc235606095][bookmark: _Toc235607623][bookmark: _Toc235623189]Fiação ou cabos desconectados
	[bookmark: _Toc224855995][bookmark: _Toc235606096][bookmark: _Toc235607624][bookmark: _Toc235623190]Nenhum
	
	

	[bookmark: _Toc224855998][bookmark: _Toc235606099][bookmark: _Toc235607627][bookmark: _Toc235623191]Módulos desconectados ou quebrados
	[bookmark: _Toc224855999][bookmark: _Toc235606100][bookmark: _Toc235607628][bookmark: _Toc235623192]Nenhum
	
	

	[bookmark: _Toc224856002][bookmark: _Toc235606103][bookmark: _Toc235607631][bookmark: _Toc235623193]Periféricos desconectados ou quebrados
	[bookmark: _Toc224856003][bookmark: _Toc235606104][bookmark: _Toc235607632][bookmark: _Toc235623194]Nenhum
	
	

	

	
[bookmark: _Toc235623195][bookmark: _Toc224856006][bookmark: _Toc235606107][bookmark: _Toc235607635]Comentários: 



	[bookmark: _Toc235623196][bookmark: _Toc224856007][bookmark: _Toc235606108][bookmark: _Toc235607636]Especialista: 





	21. [bookmark: _Toc224856008][bookmark: _Toc235623197]QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL


	

	

		21.1. [bookmark: _Toc224856009][bookmark: _Toc235623198]CRIANDO USUÁRIOS COM NÍVEIS DE ACESSO


	




	[bookmark: _Toc224856010][bookmark: _Toc235606111][bookmark: _Toc235607639][bookmark: _Toc235623199]Passo
	[bookmark: _Toc224856011][bookmark: _Toc235606112][bookmark: _Toc235607640][bookmark: _Toc235623200]Ação
	Resultado Esperado
	[bookmark: _Toc224856012][bookmark: _Toc235606113][bookmark: _Toc235607641][bookmark: _Toc235623201]Resultado

	[bookmark: _Toc224856013][bookmark: _Toc235606114][bookmark: _Toc235607642][bookmark: _Toc235623202]1
	[bookmark: _Toc224856014][bookmark: _Toc235606115][bookmark: _Toc235607643][bookmark: _Toc235623203]Iniciar o ChromNav.
	[bookmark: _Toc224856015][bookmark: _Toc235606116][bookmark: _Toc235607644][bookmark: _Toc235623204]A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	[bookmark: _Toc224856017][bookmark: _Toc235606118][bookmark: _Toc235607646][bookmark: _Toc235623205]2
	Entre com um nome de usuário e senha válidos de um usuário com privilégios de Administrador.
[bookmark: _Toc224856018][bookmark: _Toc235606119][bookmark: _Toc235607647][bookmark: _Toc235623206]Clique no botão Logon.
	[bookmark: _Toc224856019][bookmark: _Toc235606120][bookmark: _Toc235607648][bookmark: _Toc235623207]A janela Control Center aparece.
	

	[bookmark: _Toc224856021][bookmark: _Toc235606122][bookmark: _Toc235607650][bookmark: _Toc235623208]3
	[bookmark: _Toc224856022][bookmark: _Toc235606123][bookmark: _Toc235607651][bookmark: _Toc235623209]No menu View, clique em Management Tools e escolha a opção User.
	[bookmark: _Toc224856023][bookmark: _Toc235606124][bookmark: _Toc235607652][bookmark: _Toc235623210]A janela User aparece.
	

	[bookmark: _Toc224856025][bookmark: _Toc235606126][bookmark: _Toc235607654][bookmark: _Toc235623211]4
	[bookmark: _Toc224856026][bookmark: _Toc235606127][bookmark: _Toc235607655][bookmark: _Toc235623212]No menu, clicar em Operation e escolher a opção New.
	[bookmark: _Toc224856027][bookmark: _Toc235606128][bookmark: _Toc235607656][bookmark: _Toc235623213]A janela New User aparece.
	

	[bookmark: _Toc224856029][bookmark: _Toc235606130][bookmark: _Toc235607658][bookmark: _Toc235623214]5
	Preencher o campo User Name com a escrita IVOV MANAGER, preencher o campo Full Name com a escrita IVOV MANAGER, Em User Authority escolher a opção Managers e preencher com a senha manager1 nos campos de password.
[bookmark: _Toc224856030][bookmark: _Toc235606131][bookmark: _Toc235607659][bookmark: _Toc235623215]Clicar no botão Create.
	[bookmark: _Toc224856031][bookmark: _Toc235606132][bookmark: _Toc235607660][bookmark: _Toc235623216]O ícone IVOV MANAGER aparece na janela User.
	

	[bookmark: _Toc224856033][bookmark: _Toc235606134][bookmark: _Toc235607662][bookmark: _Toc235623217]6
	[bookmark: _Toc224856034][bookmark: _Toc235606135][bookmark: _Toc235607663][bookmark: _Toc235623218]No menu, clicar em Operation e escolher a opção New.
	[bookmark: _Toc224856035][bookmark: _Toc235606136][bookmark: _Toc235607664][bookmark: _Toc235623219]A janela New User aparece.
	

	[bookmark: _Toc224856037][bookmark: _Toc235606138][bookmark: _Toc235607666][bookmark: _Toc235623220]7
	Preencher o campo User Name com a escrita IVOV ANALYSTS, preencher o campo Full Name com a escrita IVOV ANALYSTS, Em User Authority escolher a opção Analysts e preencher com a senha analyst1 nos campos de password.
[bookmark: _Toc224856038][bookmark: _Toc235606139][bookmark: _Toc235607667][bookmark: _Toc235623221]Clicar no botão Create.
	[bookmark: _Toc224856039][bookmark: _Toc235606140][bookmark: _Toc235607668][bookmark: _Toc235623222]O ícone IVOV ANALYSTS aparece na janela User.
	

	[bookmark: _Toc224856041][bookmark: _Toc235606142][bookmark: _Toc235607670][bookmark: _Toc235623223]8
	[bookmark: _Toc224856042][bookmark: _Toc235606143][bookmark: _Toc235607671][bookmark: _Toc235623224]No menu, clicar em Operation e escolher a opção New.
	[bookmark: _Toc224856043][bookmark: _Toc235606144][bookmark: _Toc235607672][bookmark: _Toc235623225]A janela New User aparece.
	

	[bookmark: _Toc224856045][bookmark: _Toc235606146][bookmark: _Toc235607674][bookmark: _Toc235623226]9
	Preencher o campo User Name com a escrita IVOV USER, preencher o campo Full Name com a escrita IVOV USER, Em User Authority escolher a opção Operators e preencher com a senha operator1 nos campos de password.
[bookmark: _Toc224856046][bookmark: _Toc235606147][bookmark: _Toc235607675][bookmark: _Toc235623227]Clicar no botão Create.
	[bookmark: _Toc224856047][bookmark: _Toc235606148][bookmark: _Toc235607676][bookmark: _Toc235623228]O ícone IVOV USER aparece na janela User.
	

	[bookmark: _Toc224856049][bookmark: _Toc235606150][bookmark: _Toc235607678][bookmark: _Toc235623229]10
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	[bookmark: _Toc224856050][bookmark: _Toc235606151][bookmark: _Toc235607679][bookmark: _Toc235623230]A janela do ChromNav se fecha.
	

	

	
[bookmark: _Toc235623231][bookmark: _Toc224856052][bookmark: _Toc235606153][bookmark: _Toc235607681]Comentários: 



	[bookmark: _Toc235623232][bookmark: _Toc224856053][bookmark: _Toc235606154][bookmark: _Toc235607682]Especialista: 



	

		21.2. [bookmark: _Toc224856054][bookmark: _Toc235623233]CRIANDO E CONFIGURANDO UM INSTRUMENTO DE TESTE


	




	[bookmark: _Toc224856055][bookmark: _Toc235606156][bookmark: _Toc235607684][bookmark: _Toc235623234]Passo
	[bookmark: _Toc224856056][bookmark: _Toc235606157][bookmark: _Toc235607685][bookmark: _Toc235623235]Ação
	Resultado Esperado
	[bookmark: _Toc224856057][bookmark: _Toc235606158][bookmark: _Toc235607686][bookmark: _Toc235623236]Resultado

	1
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	2
	Entre com um nome de usuário e senha válidos de um usuário com privilégios de Administrador.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center aparece.
	

	3
	No menu View, clique em Management Tools e escolha a opção HPLC System.
	A janela HPLC System aparece.
	

	4
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção New.
	A janela HPLC System Registration aparece.
	

	5
	Preencher o campo HPLC System Name com a escrita IVOV INSTR, em Selected LC-NetII/ADC escolher um MAC Adress e habilitar os usuários, IVOV USER, IVOV MANAGER, IVOV ANALYSTS no campo User Registration e no campo HPLC Modules: Valve/Event, selecionar LC-NETII/ADC
Clicar no botão OK
	O ícone INSTR aparece na janela HPLC System.
	

	6
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	

	
[bookmark: _Toc224856058][bookmark: _Toc235606159][bookmark: _Toc235607687][bookmark: _Toc235623237]Comentários:



	[bookmark: _Toc235623238][bookmark: _Toc224856059][bookmark: _Toc235606160][bookmark: _Toc235607688]Especialista: 





	

		21.3. [bookmark: _Toc224856060][bookmark: _Toc235623239]RESTAURANDO O PROJETO DE TESTE “SAMPLE PROJECT”


	




	[bookmark: _Toc224856061][bookmark: _Toc235606162][bookmark: _Toc235607690][bookmark: _Toc235623240]Passo
	[bookmark: _Toc224856062][bookmark: _Toc235606163][bookmark: _Toc235607691][bookmark: _Toc235623241]Ação
	Resultado Esperado
	[bookmark: _Toc224856063][bookmark: _Toc235606164][bookmark: _Toc235607692][bookmark: _Toc235623242]Resultado

	1
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	2
	Entre com um nome de usuário e senha válidos de um usuário com privilégios de Administrador.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center aparece.
	

	3
	No menu View, clique em Management Tools e escolha a opção Project.
	A janela Project aparece.
	

	4
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Restore...
	A janela Restore Project aparece.
	

	5
	Selecionar o projeto Sample Project(CFR) e clicar no botão Restore.
	A mensagem Project was restored é exibida e o projeto Sample Project(CFR) aparece nos projetos disponíveis no painel Project.
	

	6
	Clicar no botão OK
	A janela Restore Project é finalizada.
	

	7
	Selecionar o projeto Sample Project(CFR).
No menu, clicar em Operation e escolher a opção Register/Delete User with Project...
	A janela Register/Unregister User – Sample Project(CF)  aparece.
	

	8
	Mover os usuários
Administrator, IVOV MANAGER, IVOV ANALYSTS e IVOV USER do campo Unregistred Users para o campo Registred Users
Clicar no botão OK.
	A janela Register/Unregister User – Sample Project(CF)  fecha.
	

	9
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	

	
[bookmark: _Toc235623243][bookmark: _Toc224856064][bookmark: _Toc235606165][bookmark: _Toc235607693]Comentários: 



	[bookmark: _Toc235623244][bookmark: _Toc224856065][bookmark: _Toc235606166][bookmark: _Toc235607694]Especialista: 





	

		21.4. [bookmark: _Toc224856066][bookmark: _Toc235623245]DESAFIO À SEGURANÇA DE ACESSO AO SISTEMA


	




	[bookmark: _Toc224856067][bookmark: _Toc235606168][bookmark: _Toc235607696][bookmark: _Toc235623246]Passo
	[bookmark: _Toc224856068][bookmark: _Toc235606169][bookmark: _Toc235607697][bookmark: _Toc235623247]Ação
	Resultado Esperado
	[bookmark: _Toc224856069][bookmark: _Toc235606170][bookmark: _Toc235607698][bookmark: _Toc235623248]Resultado

	1
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	2
	Realize o primeiro acesso do usuário IVOV MANAGER onde será obrigatório a substituição da senha criada inicialmente.
Entre com a senha manager1
Clique no botão Logon.
	A janela Change Password  IVOV MANAGER aparece.
	

	3
	Entre com a nova senha: manager2 e confirme novamente a nova senha: manager2
Clicar no botão OK.
	A janela Control Center aparece.
	

	4
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	5
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	6
	Entre com o nome de usuário IVOV MANAGER e com a seguinte senha (que é incorreta): Jasco.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “Password is wrong”.
	

	7
	Clicar no botão OK.
	A mensagem se fecha.
	

	8
	Entre com o nome de um usuário inexistente: IVOV JASCO e senha Jasco.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “User name does not exist”.
	

	9
	Clicar no botão OK.
	A mensagem se fecha.
	

	10
	Entre com o nome de usuário IVOV MANAGER e senha manager2.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center – USER MANAGER aparece.
	

	11
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	12
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	13
	Realize o primeiro acesso do usuário IVOV ANALYST onde será obrigatório a substituição da senha criada inicialmente.
Entre com a senha analyst1
Clique no botão Logon.
	A janela Change Password  IVOV ANALYST aparece.
	

	14
	Entre com a nova senha: analyst2 e confirme novamente a nova senha: analyst2
Clicar no botão OK
	A janela Control Center aparece.
	

	15
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	16
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	17
	Entre com o nome de usuário IVOV ANALYST e com a seguinte senha (que é incorreta): Jasco1.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “Password is wrong”.
	

	18
	Clicar no botão OK.
	A mensagem se fecha.
	

	19
	Entre novamente com o nome de usuário IVOV ANALYST e com a seguinte senha (que é incorreta): Jasco2.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “Password is wrong”.
	

	20
	Clicar no botão OK.
	A mensagem se fecha.
	

	21
	Entre novamente com o nome de usuário IVOV ANALYST e com a seguinte senha (que é incorreta): Jasco3.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “Password is wrong”.
	

	22
	Clicar no botão OK.
	A mensagem se fecha.
	

	23
	Entre novamente com o nome de usuário IVOV ANALYST e com a seguinte senha (que é incorreta): Jasco4.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “Password is wrong”.
	

	24
	Clicar no botão OK.
	A mensagem se fecha.
	

	25
	Entre novamente com o nome de usuário IVOV ANALYST e com a seguinte senha (que é incorreta): Jasco5.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “ChromNav has been locked by multiple logon failures. Administrators can unlock ChromNav system.”.
	

	26
	Clicar no botão OK.
	A mensagem e a janela de Logon se fecham.
	

	27
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	




	28
	Entre novamente com o nome de usuário IVOV ANALYST e com a senha correta: analyst2.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center apresenta a seguinte mensagem “ChromNav has been locked by multiple logon failures. Administrators can unlock ChromNav system.” Confirmando que o usuário continua com o acesso bloqueado.
	

	29
	Clicar no botão OK.
	A mensagem e a janela de Logon se fecham.
	

	30
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	31
	Entre com um nome de usuário e senha válidos de um usuário com privilégios de Administrador.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center aparece.
	

	32
	No menu View, clique em Management Tools e escolha a opção User.
	A janela User aparece.
	

	33
	Iluminar o usuário IVOV ANALYST.
No menu, clicar em Operation e escolher a opção Change Selected User’s Password...
	A janela Change Password – IVOV ANALYST aparece.
	

	34
	Entre com a nova senha: analyst3 e confirme novamente a nova senha: analyst3
Clicar no botão OK
	A janela Change Password - USER ANALYST fecha aceitando a nova senha.
	

	35
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	36
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	37
	Entre novamente com o nome de usuário USER ANALYST e com a senha correta: analyst3.
Clique no botão Logon.
	A janela Change Password  IVOV ANALYST aparece.
	

	38
	Entre com a nova senha: analyst4 e confirme novamente a nova senha: analyst4
Clicar no botão OK
	A janela Control Center aparece.
	




	39
	No menu, clicar em View e observar que não aparece a opção Management Tools
	Observe que o nível de acesso do usuário Analyst não permite que se faça alteração ou criação de nenhum usuário, projeto ou instrumento, pois as ferramentas de gerenciamento não ficam disponível.
	

	40
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	41
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	42
	Entre com o nome de usuário IVOV MANAGER e senha manager2.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center – IVOV MANAGER aparece.
	

	43
	No menu View, clique em Management Tools e escolha a opção User.
	A janela User aparece.
	

	44
	Selecionar o usuário IVOV ANALYST
No menu, clicar em Operation e observar que não aparecem as opções de criar um novo usuário ou de alterar a senha de um outro usuário existente.
	Observe que o nível de acesso do usuário Manager não permite que se faça alteração de senha de um usuário existente ou a criação de um novo usuário.
	

	45
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	46
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	47
	Realize o primeiro acesso do usuário IVOV USER onde será obrigatório a substituição da senha criada inicialmente.
Entre com a senha operator1
Clique no botão Logon.
	A janela Change Password - IVOV USER aparece.
	

	48
	Entre com a nova senha: operator2 e confirme novamente a nova senha: operator2
Clicar no botão OK
	A janela Control Center aparece.
	




	49
	No menu, clicar em View e observar que não aparece a opção Management Tools
	Observe que o nível de acesso do usuário Operator não permite que se faça alteração ou criação de nenhum usuário, projeto ou instrumento, pois as ferramentas de gerenciamento não ficam disponível.
	

	50
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	

	
[bookmark: _Toc235623249][bookmark: _Toc224856070][bookmark: _Toc235606171][bookmark: _Toc235607699]Comentários: 



	[bookmark: _Toc235623250][bookmark: _Toc224856071][bookmark: _Toc235606172][bookmark: _Toc235607700]Especialista: 





	

		21.5. [bookmark: _Toc224856072][bookmark: _Toc235623251]DESAFIO DOS PRIVILÉGIOS DOS USUÁRIOS


	




	[bookmark: _Toc224856073][bookmark: _Toc235606174][bookmark: _Toc235607702][bookmark: _Toc235623252]Passo
	[bookmark: _Toc224856074][bookmark: _Toc235606175][bookmark: _Toc235607703][bookmark: _Toc235623253]Ação
	Resultado Esperado
	[bookmark: _Toc224856075][bookmark: _Toc235606176][bookmark: _Toc235607704][bookmark: _Toc235623254]Resultado

	1
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	2
	Entre com o nome de usuário USER ANALYST e com a senha: analyst4.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center aparece.
	

	3
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Start in Analysis Mode.
	A janela ChromNav e Open Project aparecem.
	

	4
	Iluminar o Projeto Sample Project(CFR) que se encontra na aba All Avaliable Projects e clicar no botão Open
	A janela ChromNav CFR - Sample Project(CFR) aparece.
	

	5
	No menu, clicar em File,  escolher a opção Method Editor e clicar em Control Method.
	A janela Untitled – Control Method Editor aparece.
	

	6
	No campo Method Time, digitar o número 2.
Clicar no botão Close
	A janela ChromNav aparece com a seguinte mensagem: Do you want to save “Untitled”?
	

	7
	Clicar no botão Sim
	A janela Save As Control Method aparece.
	

	8
	Preencher o campo Filename com a escrita: Método de Controle.
Clicar no botão Save.
	A janela Eletronic Signature [Método de Controle] aparece.
	

	9
	Preencher o campo Password  com a senha analyst4,  e preencher o campo Reason  com a escrita  Teste de Validação – Método de Controle.
Clicar no botão Sign
	O método de controle é salvo e a janela do Eletronic Signature [Método de Controle] fecha.
	

	10
	No menu, clicar em File,  escolher a opção Method Editor e clicar em Peak Method.
	A janela Untitled – Peak Method Editor aparece.
	

	11
	Clicar no botão Open.
	A janela Open Peak Method aparece.
	

	12
	Selecionar o método PAHs-265nm e clicar no botão Open
	O método de integração PAHs-265nm é aberto.
	




	13
	Na janela da direita Time Program, selecionar Valley to Valley na linha 2 da coluna Functions.
Preencher a coluna Start com o número 2 e a coluna End com o número 4.
Clicar no botão Save.
	A janela Eletronic Signature [PAHs-265nm] aparece.
	

	14
	Preencher o campo Password  com a senha analyst4,  e preencher o campo Reason  com a escrita  Teste de Validação – Método de Integração.
Clicar no botão Sign
	O método de integração é salvo.
	

	15
	Clicar no botão Close.
	A janela PAHs-265nm - Peak Method Editor fecha.
	

	16
	No menu, clicar em File e escolher a opção Exit.
	A mensagem Do you want to exit “Sample Project (CFR)”? aparece.
	

	17
	Clicar no botão Sim
	A mensagem se fecha.
	

	18
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
	

	19
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	20
	Entre com o nome de usuário IVOV USER e com a senha: operator2.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center aparece.
	

	21
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Start in Analysis Mode.
	A janela ChromNav e Open Project aparecem.
	

	22
	Iluminar o Projeto Sample Project(CFR) que se encontra na aba All Avaliable Projects e clicar no botão Open
	A janela ChromNav CFR - Sample Project(CFR) aparece.
	

	23
	No menu, clicar em File,  escolher a opção Method Editor e clicar em Control Method.
	A janela Untitled – Control Method Editor aparece.
	

	24
	Clicar no botão Open.
	A janela Open Control Method aparece.
	

	25
	Iluminar o arquivo Método de Controle  e clicar no botão Open.
	OS parâmetros do método de controle aparecem.
	

	26
	No campo Method Time, digitar o número 3.
	A nova informação (3,0) aparecerá em negrito.
	

	27
	Clicar no botão Close
	A janela se fechará.
	

	28
	No menu, clicar em File,  escolher a opção Method Editor e clicar em Control Method.
	A janela Untitled – Control Method Editor aparece.
	

	29
	Clicar no botão Open.
	A janela Open Control Method aparece.
	

	30
	Iluminar o arquivo Método de Controle  e clicar no botão Open.
	OS parâmetros do Método de Controle aparecem sem a modificação do Method Time.
	

	31
	Clicar no botão Close
	A janela se fechará.
	

	32
	No menu, clicar em File,  escolher a opção Method Editor e clicar em Peak Method.
	A janela Untitled – Peak Method Editor aparece.
	

	33
	Clicar no botão Open.
	A janela Open Peak Method aparece.
	

	34
	Selecionar o método PAHs-265nm.
Observar se a data de modificação corresponde com a data modificada recentemente.
Clicar no botão Open
	A data de modificação é recente.
O método de integração PAHs-265nm é aberto.
	

	35
	Na janela da esquerda Time Program, Excluir a função Valley to Valley na linha 2 da coluna Functions iluminando a linha 2, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Delete.
	A função Valley to Valley na linha 2 é deletada.
	

	36
	Clicar no botão Close.
	A janela PAHs-265nm – Peak Method Editor é fechada.
	

	37
	No menu, clicar em File,  escolher a opção Method Editor e clicar em Peak Method.
	A janela Untitled – Peak Method Editor aparece.
	

	38
	Clicar no botão Open.
	A janela Open Peak Method aparece.
	

	39
	Selecionar o método PAHs-265nm.
Observar se a data de modificação não sofreu alteração comparativamente à última checagem.
Clicar no botão Open
	A data de modificação não se alterou.
O método de integração PAHs-265nm é aberto e a função Valley to Valley na linha 2 da coluna Functions está presente.
	

	40
	Clicar no botão Close.
	A janela PAHs-265nm – Peak Method Editor é fechada.
	

	41
	No menu, clicar em File e escolher a opção Exit.
	A mensagem Do you want to exit “Sample Project (CFR)”? aparece.
	

	42
	Clicar no botão Sim
	A mensagem se fecha.
	

	43
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
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	1
	Iniciar o ChromNav.
	A janela de Logon do ChromNav inicia.
	

	2
	Entre com um nome de usuário e senha válidos de um usuário com privilégios de Administrador.
Clique no botão Logon.
	A janela Control Center aparece.
	

	3
	No menu View, clique em Management Tools e escolha a opção System Log.
Conferir se todos os registros recentes conferem com as atividades realizadas nesta validação.
	A visualização do System Log aparece.
	

	4
	No menu View, clique em Management Tools e escolha a opção Application Log.
Conferir se todos os registros recentes conferem com as atividades realizadas nesta validação.
	A visualização do Application Log aparece.
	

	5
	No menu View, clique em ChromNAV e escolha a opção Start ChromNAV
	A visualização do painel Start ChromNAV aparece.
	

	6
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Start in Analysis Mode.
	A janela ChromNav e Open Project aparecem.
	

	7
	Iluminar o Projeto Sample Project(CFR) que se encontra na aba All Avaliable Projects e clicar no botão Open
	A janela  ChromNAV CFR – Sample Project (CFR) aparece.
	

	8
	No menu, clicar em File,  escolher a opção Method Editor e clicar em Control Method.
	A janela Untitled – Control Method Editor aparece.
	

	9
	Clicar no botão Open.
	A janela Open Control Method aparece.
	

	10
	Clicar com o Botão direito do mouse em cima do arquivo Método de Controle e clicar em Audit Trail...
Conferir se os registros recentes conferem com as atividades realizadas nesta validação.
	A janela Audit Trail – Control Method – Método de Controle aparece.
	

	11
	Clicar no botão Close.
	A janela Audit Trail – Control Method – Método de Controle fecha.
	

	12
	Clicar no botão Cancel.
	A janela Open Control Method fecha.
	

	13
	Clicar no botão Close.
	A janela Untitled – Control Method Editor fecha.
	

	14
	No menu, clicar em File, escolher a opção Method Editor e clicar em Peak Method.
	A janela Untitled – Peak Method Editor aparece.
	

	15
	Clicar no botão Open.
	A janela Open Peak Method aparece.
	

	16
	Selecionar o método PAHs-265nm.
Clicar no botão Open
	O método de integração PAHs-265nm é aberto.
	

	17
	Clicar no botão  Sign,  e escolher a opção Signature of Review.
	A Janela Electronic Signature [PAHs-265nm] abre.
	

	18
	No campo Password, entrar com a senha de administrador e preencher o campo Reason com o texto “Teste de Validação – Audit Trail’.
Clicar no botão Sign.
	A Janela Electronic Signature [PAHs-265nm] se fecha.
	

	19
	Clicar no botão  Sign,  e escolher a opção Signature of Approval.
	A Janela Electronic Signature [PAHs-265nm] abre.
	

	20
	No campo Password, entrar com a senha de administrador e preencher o campo Reason com o texto “Teste de Validação – Audit Trail’.
Clicar no botão Sign.
	A Janela Electronic Signature [PAHs-265nm] se fecha.
	

	21
	Clicar no botão Open
	A janela Open Peak Method aparece.
	

	22
	Clicar com o Botão direito do mouse em cima do arquivo PAHs-265nm e clicar em Audit Trail...
Conferir se os registros recentes conferem com as atividades realizadas nesta validação.
	A janela Audit Trail – Control Method – Método de Controle aparece.
	

	23
	Clicar no botão Close.
	A janela Audit Trail – Control Method – PAHs-265nm fecha.
	

	24
	Clicar no botão Cancel.
	A janela Open Peak Method fecha.
	

	25
	Clicar no botão Close.
	A janela PAHs-265nm – Peak Method Editor fecha.
	

	26
	No menu, clicar em File e escolher a opção Exit.
	A mensagem Do you want to exit “Sample Project (CFR)”? aparece.
	

	27
	Clicar no botão Sim
	A mensagem se fecha.
	

	28
	No menu, clicar em Operation e escolher a opção Exit.
	A janela do ChromNav se fecha.
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As assinaturas a seguir representam a validação dos testes realizados, bem como a aprovação dos parâmetros e critérios de aceitação estabelecidos neste PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE. A aprovação é atestada pela Empresa Contratada e aprovada pela Contratante:

	Aprovado por:
	FABÍOLA SPIGARIOL
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