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	1. [bookmark: _Toc211345878]APROVAÇÕES



[bookmark: _Hlk211346349]As assinaturas abaixo identificam os responsáveis pela elaboração, revisão e aprovação deste protocolo, demonstrando plena concordância com seu conteúdo. Além disso, constituem ato formal de comprometimento e de garantia da qualidade dos ensaios aqui descritos.

	[bookmark: _Hlk211346334]Elaboração: 
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	2. [bookmark: _Toc171603791][bookmark: _Toc201657114][bookmark: _Toc201658895][bookmark: _Toc211345879]INTRODUÇÃO


Este protocolo foi elaborado para ser utilizado por indivíduos treinados, responsáveis por executar e revisar o conteúdo descrito nele, que verificará se o equipamento opera segundo suas especificações.
Dentro da indústria farmacêutica, alimentícia, laboratórios de prestação de serviços, entre outros, muitos equipamentos de laboratório, instrumentos, e sistemas analíticos computadorizados são utilizados. Estes sistemas são usados para a aquisição de dados e assegurar que os produtos estão adequados para os seus propósitos. Com o crescimento, a sofisticação e a automatização de instrumentos analíticos, há uma crescente demanda para qualificação desses sistemas a fim de assegurar a confiabilidade dos seus dados.
Quando todos os procedimentos são executados e todos os itens são aprovados na inspeção, isto garante que o sistema vai operar de acordo com as condições para a qual foi designado.

Este protocolo exige três tipos de pessoas:
· QPACK, especialista - Pessoa treinada e qualificada (como definido pela BPF e BPL e os órgãos reguladores) para executar os procedimentos de QUALIFICAÇÃO desta documentação;

· QPACK, revisor - Pessoa treinada e qualificada (como definido pela BPF e BPL e os órgãos reguladores) para revisar e aprovar os testes realizados pelo especialista;

· CONTRATANTE, um responsável treinado e qualificado (como definido pela BPF e BPL e os órgãos reguladores) para conferir e aprovar todos os testes realizados neste protocolo.

	3. [bookmark: _Toc171603792][bookmark: _Toc201657115][bookmark: _Toc201658896][bookmark: _Toc211345880]OBJETIVO


O objetivo deste protocolo é orientar sobre a estrutura, conceito e processo de QUALIFICAÇÃO para um ANALISADOR DE TOC FUSION, seguindo os procedimentos de qualidade da QPACK.
	4. [bookmark: _Toc171603793][bookmark: _Toc201657116][bookmark: _Toc201658897][bookmark: _Toc211345881]SIGLAS E DEFINIÇÕES


	
	ABREVIAÇÃO
	DESCRIÇÃO

	ASTM
	American Society for Testing and Materials

	BPF
	Boas Práticas de Fabricação

	BPL
	Boas Práticas de Laboratório

	N/A
	Não Aplicável

	USP
	United States Pharmacopeia

	SOP
	Standard Operating Procedures

	TOC
	Carbono Orgânico Total

	KHP
	Biftalato de Potássio



	5. [bookmark: _Toc201657117][bookmark: _Toc201658898][bookmark: _Toc211345882]MODELO DE QUALIFICAÇÃO


A documentação de QUALIFICAÇÃO da QPACK baseia-se no modelo indicado na tabela abaixo. 
Os princípios básicos de recomendações para QUALIFICAÇÃO estão de acordo com as diretrizes BPF e BPL atualmente aplicáveis. É recomendado a empresa CONTRATANTE realizar estas atividades de qualificação para todas as unidades instaladas no laboratório.
	

	Requerimentos
	Verificação

	

	Durante o desenvolvimento do instrumento, todos os requerimentos devem ser atendidos.
	QD (Qualificação de Designer) - FABRICANTE

	O Sistema deve ser fabricado e testado de acordo com as especificações.
	Protocolo de aceitação Interna - FABRICANTE

	O sistema deve ser instalado de acordo com as especificações do fabricante
	QI (Qualificação de instalação) - Empresa CONTRATADA, quando contratado

	Versão de firmware, ajustes e configurações são documentadas
	Logbook de registro de atividades - Empresa CONTRATANTE / Empresa CONTRATADA

	O sistema cumpre os critérios de aceitação especificados
	QO (Qualificação Operacional) - Empresa CONTRATADA

	O usuário deverá ser treinado
	Documentação de Treinamento - Empresa CONTRATADA

	Documentos escritos para o bom funcionamento devem estar presentes
	Instruções de Operação - Empresa CONTRATANTE

	Execução de uma leitura de amostra da empresa CONTRATANTE de um método validado, para avaliação dos parâmetros de System Suitability
	QD (Qualificação de Desempenho) - Empresa CONTRATANTE





	6. [bookmark: _Toc171603794][bookmark: _Toc201657118][bookmark: _Toc201658899][bookmark: _Toc211345883]
 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO


Os parâmetros estabelecidos neste protocolo são com base nas edições atuais da USP e ASTM, que formam a base para a aceitação da QUALIFICAÇÃO. Para os parâmetros que não estão especificados na USP e ASTM, foram seguidos os limites propostos pelo fabricante do ANALISADOR DE TOC FUSION.
Caso haja necessidade de mudança para qualquer teste ou limite diferente dos propostos neste protocolo, a alteração deverá ser solicitada ao especialista antes do início do serviço. A QPACK reserva-se o direito de garantir a conformidade apenas com a variância originalmente proposta nos testes. As personalizações de limites dos testes podem sujeitar o sistema a limites que excedem o intervalo operacional típico. Estas alterações serão aplicadas ao protocolo, porém, com uma notificação que irá refletir esta situação.
No caso de uma reprovação do teste, os resultados fora de especificação deverão ser anexados neste protocolo, além da entrada de uma justificativa do especialista indicando as causas da reprovação no documento Ordem de Serviço, e se existe a necessidade de uma ação corretiva. 
Estas informações serão associadas, e disponibilizadas ao cliente para rastreabilidade do processo no site: 
Obs.: A QPACK não será responsável por falhas de teste para limites com faixa mais estreita (mais exigentes ou desafiadores) do que os valores recomendados.

	7. [bookmark: _Toc171603795][bookmark: _Toc201657119][bookmark: _Toc201658900][bookmark: _Toc211345884]TESTES ADICIONAIS


Testes adicionais que não são considerados parte da programação necessária para a conclusão do serviço contratado, deverão ser avaliados, e se for compatível com os padrões e documentos, serão cobrados os custos adicionais ao serviço inicialmente contratado.

	8. [bookmark: _Toc171603796][bookmark: _Toc201657120][bookmark: _Toc201658901][bookmark: _Toc211345885]DIREITOS RESERVADOS


Este protocolo, desenvolvido por meio do Núcleo de Suporte Técnico da QPack, é totalmente protegido por direitos autorais e não pode ser utilizado ou reproduzido sem a concordância e autorização prévia dos detentores dos direitos.
As informações e procedimentos contidos neste protocolo estão sujeitas a mudanças sem notificação prévia, estando relacionadas especialmente com as definições dos órgãos competentes, não cabendo assim, nenhum tipo de responsabilidade para a QPack.

	9. [bookmark: _Toc171603797][bookmark: _Toc201657121][bookmark: _Toc201658902][bookmark: _Toc211345886]RESPONSABILIDADES



A QUALIFICAÇÃO deste equipamento será realizada levando-se em consideração as condições externas (fatores como posição do instrumento, temperatura ambiente, umidade relativa, rede elétrica, nível de bancada, entre outros), as quais podem afetar o desempenho do equipamento. Assim sendo, não nos responsabilizamos por eventuais mudanças que venham a ocorrer nestas condições de instalação após a execução do serviço.

	9. [bookmark: _Toc171603798][bookmark: _Toc201657122][bookmark: _Toc201658903][bookmark: _Toc211345887]1. CONTRATANTE


· Aprovar os parâmetros e limites estipulados neste protocolo, antes da execução da QUALIFICAÇÃO do instrumento;
· A empresa CONTRATANTE se responsabiliza em prover boas condições para a realização do serviço, tais como temperatura controlada, rede elétrica estabilizada, espaço físico suficiente para realização do serviço, vidrarias, solventes diversos, reagentes, assim como local apropriado para o descarte deles;
· Conferir a etiqueta de QUALIFICAÇÃO do equipamento que será entregue no dia do encerramento do serviço;
· Conferir e assinar a Ordem de Serviço em formato eletrônico, do trabalho realizado;
· A empresa CONTRATANTE se responsabiliza por conferir e aprovar todo o protocolo entregue, aceitando assim, a QUALIFICAÇÃO do equipamento fornecida pela QPack.

	9. [bookmark: _Toc201658904][bookmark: _Toc211345888]2. QPACK


	Enviar um especialista treinado e qualificado para executar todos os procedimentos de qualificação;
· Prover a cada especialista, um kit de QUALIFICAÇÃO adequado para execução do serviço, compatível com qualquer configuração de ANALISADOR DE TOC disponível;
· Realizar a manutenção preventiva do instrumento antes da QUALIFICAÇÃO dele, QUANDO CONTRATADA;
· Preencher a Ordem de Serviço com desvios e recomendações para resolução de problemas quando aplicável;
· Fornecer o certificado de QUALIFICAÇÃO ou de análise comprovando que os padrões e soluções de referência estão dentro da validade;
· Entregar para contratante todo protocolo pertinente à execução do serviço, e relatório final de QUALIFICAÇÃO.

	10. [bookmark: _Toc201657124][bookmark: _Toc201658905][bookmark: _Toc211345889]EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS


· Soluções rastreáveis nas respectivas concentrações:
· 500 ppb de Sacarose;
· 500 ppb de 1,4 Benzoquinona;

	11. [bookmark: _Toc201657125][bookmark: _Toc201658906][bookmark: _Toc211345890]PRÉ-REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO


Para completar o procedimento de QUALIFICAÇÃO mencionados neste protocolo, é necessário certificar-se de ter os itens abaixo disponíveis para consulta:
· A especificação completa do instrumento a ser qualificado;
· Configuração do software de controle e aquisição de dados (se aplicável);
· Os manuais de operação do instrumento.
	12. [bookmark: _Toc171603800][bookmark: _Toc201657126][bookmark: _Toc201658907][bookmark: _Toc211345891]PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS


O especialista e o revisor devem usar as seguintes diretrizes para o preenchimento do protocolo:
· Todos os itens dos formulários devem ser preenchidos (exceto o campo comentários que é opcional);
· As colunas de resultado devem ser preenchidas exclusivamente com: “APROVADO”, “REPROVADO” ou “N/A”;
· Quando o valor ou campo não for aplicável ao modelo do equipamento, ou a função testada for inexistente, o campo deve ser riscado com uma linha diagonal da esquerda superior para a direita inferior. Caso a tabela tenha mais de quatro campos não aplicáveis, utilize a linha diagonal em todos eles. Se houver quatro ou menos campos não aplicáveis, preencha-os com “N/A”;
· Todas as datas deverão ser preenchidas no formato DD/MM/AAAA;
· Qualquer desvio a partir de um procedimento definido no protocolo e/ou resultados obtidos onde medidas corretivas forem necessárias, estas devem ser documentados no adendo “LISTA DE DESVIOS”, o responsável pelo instrumento tem que dar aprovação documentada com seu aceite para qualquer adequação ou divergência no protocolo antes das assinaturas de aprovações finais. O teste em questão deverá ser novamente executado e anexado ao protocolo numerando a página conforme a página do teste que falhou, seguido de letras em ordem alfabética (ex.: página 12A, página 12B etc.);
· Todos os resultados, espectros e demais evidências devem ser anexados ao término de cada teste. Além disso, os relatórios, certificados de treinamento e dos padrões deverão ser incluídos ao final deste protocolo e entregues à contratante.

	13. [bookmark: _Toc201657127][bookmark: _Toc201658908][bookmark: _Toc211345892]MANUTENÇÃO PREVENTIVA


Tem como objetivo assegurar que o equipamento esteja em boas condições e que possa ser operado com segurança dentro da rotina do laboratório. 
Este procedimento torna-se de vital importância no processo de QUALIFICAÇÃO, pois o sistema será verificado em seus pontos críticos, sofrendo ajustes quando necessário, e/ou substituição de peças de desgaste natural.

	14. [bookmark: _Toc171603801][bookmark: _Toc201657128][bookmark: _Toc201658909][bookmark: _Toc211345893]QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL


Seguindo corretamente os procedimentos de QUALIFICAÇÃO do ANALISADOR DE TOC FUSION descritos nesta documentação, os resultados obtidos assegurarão propriamente a QUALIFICAÇÃO e manutenção deste equipamento.
Informações coletadas durante o processo de QUALIFICAÇÃO deverão ser escritas nos formulários que oferecerão evidências para os órgãos regulatórios de que o ANALISADOR DE TOC opera adequadamente.



	15. [bookmark: _Toc171603802][bookmark: _Toc201657129][bookmark: _Toc201658910][bookmark: _Toc211345894]DIRETRIZES DA REQUALIFICAÇÃO


É sugerido que o responsável do ANALISADOR DE TOC siga estas diretrizes para determinar quando é necessário realizar a REQUALIFICAÇÃO:
· A periodicidade da REQUALIFICAÇÃO deverá ser definida pelo CONTRATANTE, baseando-se na frequência do uso, desgaste de lâmpadas, unidade óptica, e/ou procedimentos internos;
· Quando o equipamento for transferido do local onde foi QUALIFICADO;
· Deve-se sempre REQUALIFICAR após a substituição de componentes ou peças de maior importância como: 
· placas de controle; 
· placas de interface; 
· placas amplificadoras; 
· lâmpadas e peças da parte óptica;
· É importante REQUALIFICAR sempre que adicionar um acessório ou realizar alguma modificação/atualização do hardware ou software.

	16. [bookmark: _Toc201657130][bookmark: _Toc201658911][bookmark: _Toc211345895]PROCEDIMENTO INICIAL DA QUALIFICAÇÃO


Antes de iniciar a QUALIFICAÇÃO operacional, certifique-se de que o especialista e o revisor tenham lido e entendido todas as partes deste documento de QUALIFICAÇÃO. As páginas anteriores detalham os procedimentos de preenchimentos dos formulários.
Após completar cada procedimento de QUALIFICAÇÃO, o especialista deve registrar todos os resultados obtidos no formulário correspondente.
Se o especialista não completar corretamente um procedimento desta documentação de QUALIFICAÇÃO, ele não deverá continuar os testes até que o problema seja resolvido. 
O especialista deverá documentar que ação foi tomada para corrigir o problema na seção de comentários do formulário correspondente.
Quando for executar os testes de QUALIFICAÇÃO, o especialista deve seguir as BPL todo o tempo. Sempre usar óculos de segurança e roupas adequadas e tomar cuidado quando for manipular solventes.

	17. [bookmark: _Toc171603803][bookmark: _Toc201657131][bookmark: _Toc201658912][bookmark: _Toc211345896]FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO


Será utilizada uma etiqueta de identificação para o instrumento, que deverá ser totalmente preenchida, obedecendo os procedimentos abaixo mencionados:
· Deverá ser preenchido o NÚMERO DO CERTIFICADO;
· O MODELO do equipamento;
· NÚMERO DE SÉRIE do equipamento ou TAG;
· Quem executou o serviço;
· Tipo de serviço realizado;
· A data atual da conclusão no formato DD/MM/AA;
· Para o campo PRÓXIMA DATA consulte o responsável do laboratório contratante, pois cada CONTRATADA tem um cronograma definido que estipula a periodicidade dos serviços de qualificação.

	[image: Ícone

Descrição gerada automaticamente]
	Atenção: O local de colagem da etiqueta deverá ser de fácil visualização, e colada preferencialmente no módulo definido pelo cliente.

	

	

	
	

	18. [bookmark: _Toc201657132][bookmark: _Toc201658913][bookmark: _Toc211345897]CÁLCULOS


Esta seção inclui todos os cálculos e fórmulas para todos os testes disponíveis. Dependendo dos testes que foram executados na QUALIFICAÇÃO, apenas os cálculos pertinentes a eles serão aplicados.

	18. [bookmark: _Toc211345898]1. RESPOSTA DA EFICIÊNCIA


A porcentagem da resposta de eficiência (RE) com base na razão entre a diferença de Rs para Rw e Rss para Rw.
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Onde:
Rw	= Medição do branco (Água)
Rs 	= Medição do padrão de sacarose
Rss	= Medição do padrão de 1,4 Benzoquinona.














	19. [bookmark: _Toc171603811][bookmark: _Toc201657138][bookmark: _Toc201658919][bookmark: _Toc211345899]REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS


Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos.
Norma ABNT NBR ISO 17025:2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ASTM – American Society for Testing and Material, Vol. 03.06.
USP - US PHARMACOPEIA <643>.
EP – European Pharmacopeia, Edition 11 (2023) <2.2.25> Absorption Spectrophotometry Ultraviolet and Visible.
MANUAL DO FABRICANTE.
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade / Bioequivalência. Volume II – Módulo 2.
BPL – Boas Práticas de Laboratório. 
BPF – Boas Práticas de Fabricação.

















	20. [bookmark: _Toc211345900]IDENTIFICAÇÕES



	


	21. [bookmark: _Toc211345901][bookmark: _Toc201657140][bookmark: _Toc201658921][bookmark: _Toc208409982][bookmark: _Toc211344236]
20. [bookmark: _Toc211345902]1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE



	

	EMPRESA:
	 




	ENDEREÇO:
	 




	CONTATO DO DEPARTAMENTO:
	 



	


	20. [bookmark: _Toc201657141][bookmark: _Toc201658922][bookmark: _Toc206771773][bookmark: _Toc211344237][bookmark: _Toc208409983][bookmark: _Toc211345903]2. IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA


	

	ESPECIALISTA:
	 

	FUNÇÃO:
	 

	EMPRESA CONTRATADA:
	 



	


	20. [bookmark: _Toc201657142][bookmark: _Toc201658923][bookmark: _Toc208409984][bookmark: _Toc211344238][bookmark: _Toc211345904]3. IDENTIFICAÇÃO DO REVISOR


	

	REVISOR:
	

	FUNÇÃO:
	

	EMPRESA CONTRATADA:
	












	


	20. [bookmark: _Toc201657143][bookmark: _Toc201658924][bookmark: _Toc208409985][bookmark: _Toc211344239][bookmark: _Toc211345905]4. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO


	

	EQUIPAMENTO:
	 

	MODELO:
	 

	NÚMERO DE SERIE: 
	 

	SOFTWARE:
	

	VERSÃO/ FIRMWARE:
	

	FABRICANTE:
	

	TAG:
	

	LOCAL INSTALADO:
	




	


	20. [bookmark: _Toc201657145][bookmark: _Toc201658926][bookmark: _Toc208409986][bookmark: _Toc211344240][bookmark: _Toc211345906]5. IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS OU MATERIAIS UTILIZADOS

	


	SUBSTÂNCIA
	CONCENTRAÇÃO
	LOTE
	VALIDADE
	ANEXO

	
	
	
	
	A1

	
	
	
	
	A2

	
	
	
	
	A3

	
	
	
	
	A4







	
	


	21. [bookmark: _Toc208391345][bookmark: _Toc211344241][bookmark: _Toc211345907]PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DO TOC



	

	21. [bookmark: _Toc208391346][bookmark: _Toc211344242][bookmark: _Toc211345908]1. AUTOTESTE - BENCHMARK

	

	
Método do teste: O autoteste de referência é acessível clicando em Ferramentas | Diagnóstico | Guia de Benchmark. Este teste é executado conforme o descritivo abaixo:


	Procedimento do teste:
1. Pressione o botão Start Benchmark;

2. Leia o conteúdo da caixa de texto de instruções e responda adequadamente, selecionando “SIM” ou “NÃO” para os ensaios manuais.

	Nota: Certifique-se de que o instrumento tenha tempo suficiente para concluir a tarefa conforme indicado pelo autoteste de referência. As verificações de vazamento e desempenho do equipamento levam aproximadamente 5 minutos.

	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

	Critério de aceitação para todos os itens:
	PASS

	Resultado:
	

	

	Comentários:                                                      
                                     

	Especialista:                                                

	






















	

	21. [bookmark: _Toc192680134][bookmark: _Toc211344243][bookmark: _Toc211345909]2. ANÁLISE DO BRANCO DOS REAGENTES

	

	Método do teste: É essencial realizar a leitura dos brancos dos reagentes utilizados pelo equipamento para garantir resultados precisos, confiáveis e satisfatórios na análise das amostras durante a rotina do equipamento.

	Procedimento do teste:
1. Iniciar uma nova sequência;

2. Preencher os campos relacionados a sequência, selecionando a função “Blank”;

3. Adicionar uma sequência, com a função “Sample”, para a leitura da amostra de “água reagente”;

4. Salvar as sequências preenchidas;

5. Posicionar o vial com a amostra “água reagente”;

6. Clicar em “Start” para a execução das leituras do equipamento.

	

	ANÁLISES
	VALORES OBTIDOS
	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
	RESULTADO


	


	Reagente
	
	< 7.000 ABS/mL
	

	Ácido
	
	< 5.000 ABS/mL
	

	Água
	
	< 100 ppb
	

	

	Comentários:

	Especialista:
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	Método de teste: Após a criação de uma curva de calibração, é necessário confirmar a eficiência e precisão da diluição automática do equipamento. Para isso, utilizamos um padrão de maior concentração e avaliamos a precisão da diluição para o ponto correspondente na curva de calibração.

	
Procedimento do Teste:

1. Iniciar uma nova sequência;

2. Preencher o campo relacionado a sequência, selecionando a função “Check Standard”;

3. Seguir os procedimentos guiados para a criação de um método de diluição inteligente conforme o sistente;

4. Salvar a sequência preenchida;

5. Posicionar o vial com o padrão;

6. Clicar em “Start” para a execução da leitura do equipamento;

	

	PARÂMETRO
	VALOR OBTIDO
	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
	RESULTADO

	

	1.000 ppm
	
	+ 15%
	

	
Comentários:



	Especialista:
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	Método do teste: A adequabilidade do sistema é um teste regulamentado pela USP para avaliar a eficiência do equipamento na determinação do TOC em diferentes amostras, garantindo o mesmo grau de confiabilidade. Utilizando a água, padrões de Sacarose e 1,4-Benzoquinona, onde Rw é a (medição da água), Rs é a (medição do padrão de Sacarose), Rss é a (medição do padrão de 1,4 Benzoquinona), realizamos a leitura e, em seguida, avaliamos a eficiência de oxidação das amostras.

	
Procedimento do Teste:

1. Iniciar uma nova sequência;

2. Preencher o campo relacionado a sequência, selecionando a função “System Suitality”;

3. Seguir os procedimentos guiados para a criação de um método de “System Suitability”, conforme o assistente;

4. Salvar a sequência preenchida; 

5. Posicionar os vials com os padrões e a água;

6. Clicar em “Start” para a execução das leituras do equipamento.

	

	PARÂMETROS
	VALORES OBTIDOS

	

	Água (Rw):
	

	Sacarose 500 ppb (Rs):
	

	1,4 Benzoquinona 500 ppb (Rss):
	

	

	Resultado da resposta de adequabilidade:
	

	Resultado do limite da resposta:
	

	

	% DA EFICIÊNCIA DA RESPOSTA DE OXIDAÇÃO (RE)
	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
	RESULTADO

	

	
	RE > 85% e < 115%
	APROVADO

	

	Comentários:


	Especialista:
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Os resultados obtidos foram avaliados através do relatório de qualificação.

	

	TESTES REALIZADOS
	RESULTADO

	

	23.1 – Autoteste - Benchmark
	

	23.2 – Análise do Branco dos Reagentes
	

	23.3 – Teste de Diluição Inteligente
	

	23.4 – Adequabilidade do Sistema
	

	Especialista:
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ASSINATURAS



As assinaturas a seguir representam a validação dos testes realizados, bem como a aprovação dos parâmetros e critérios de aceitação estabelecidos neste certificado de QUALIFICAÇÃO. A aprovação é atestada pela Empresa Contratada e aprovada pela Contratante:

	Aprovado por:
	
	Assinatura Digital

	Empresa Contratada:
	
	

	Departamento:
	
	

	Função:
	
	




	Empresa Contratante:
	



	
	Assinatura Digital

	Aprovado por:
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Rw: Média das medigdes do Branco (Agua Ultrapura).
Rs: Média das medicdes do Padrdo de Sacarose.
Rss: Média das medi¢des do Padréo de1,4 benzoquinona.

Procedimento do teste:

Realize o procedimento abaixo ou o indichdo para cada modelo de analisador de TOC.

2. Remover as solugdes rastredveis da refrigeragdo e deixar estabilizar em temperatura
ambiente entre 1 ou 2 horas.

3. Siga as intrugdes da tela para alocar os vails devidamente.

4. Preencher o Formulario 6.
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